水套式二氧化碳培养箱

1、采购内容：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单台配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水套式二氧化碳培养箱 | 壹台 | 进口、标准配置 |

2、性能指标及要求(technical data and requirement）：

2.1工作环境温度: 10-35℃；(ambient temperature: 10-35℃)

2.2工作环境湿度: 20- 80%；(ambient humidity: 20- 80%)

2.3电源: 220V  10% ，50 Hz/60 Hz；(Electrical：220V  10% ，50 Hz/60 Hz)

2.4工作体积：184.1升; (Interior volume 184.1L)

2.5标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/23块;(Standard/maximum shelf 4/23)

2.6 温度控制范围：高于室温5℃～55℃ （Temperature range：+5°C above ambient to +55°C）

2.7温度控制精度：±0.1℃（Temperature Control：±0.1°C）

2.8温度均一性: ±0.2℃(在37℃下) （Temperature Uniformity ±0.2°C @ +37°C）

2.9报警：断电，温度差异、CO2浓度差异、（选配O2浓度差异、湿度差异） （Alarm Contacts ：Power interruption, deviation of temp., CO2, O2, and RH）

*2.10箱体构造：水套式 （Construction：Water Jacket）

2.11二氧化碳控制范围：0～20% （CO2 Range 0-20%）

2.12二氧化碳控制精度：±0.1% （CO2 Uniformity±0.1%）

2.13二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。（CO2 Sensor T/C）

*2.14 具有专利的HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。（The patented in-chamber HEPA air filtration system, continuously filters the entire chamber volume every 60 seconds, Class 100 air quality conditions are achieved within 5 minutes following a routine door opening.）