床单位消毒器招标参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 名称：床单位消毒器 数量：5 套 |
| 二 | 重要技术要求 |
| 2.1 | 设备消毒程序包含：抽真空∕充臭氧∕循环保持∕双重解析 |
| 2.2 | 设备要求采用专用陶瓷臭氧发生器，消毒时最高臭氧浓度≥1000mg∕m3（）,使用寿命不低于5000小时。 |
| 2.3 | 所有连接管路均采用不锈钢或者硅胶类抗氧化材料，能同时对两张床单位进行消毒。 |
| 2.4 | 气泵由气缸、活塞组成，臭氧不进入泵体,进气量与出气量相等 |
| 2.5 | 双重解析，臭氧残留量为零 |
| 三 | 一般技术要求 |
| 3.1 | 适用于医院病床被褥、枕芯、床垫、衣服等，在紧急情况下可作为高浓度臭氧发生器进行空气消毒及物表消毒或者管路消毒。有效杀灭各种细菌，病毒，繁殖体，杀灭率达到99%，有效去除各种异味和血渍，霉渍。 |
| 3.2 | 自动故障检测，并停机报警。 |
| 3.3 | 输出压力≥20kpa（0.02mpa）,微电脑控制定时：1-99分钟可调，手动自动双重模式可选，单床双床都可同时消毒。臭氧泄漏量：≤0.1 mg/m3噪声:≤55db(A)消毒方式：全自动抽真空渗透消毒 |
| 四 | 必备配置要求 |
| 4.1 | 主机一台，连接管路一套，消毒床袋.提供CDC的检测报告。 |
| 五 | 一般配置要求 |
| 5.1 | 使用说明书，售后维保卡 |
| 六 | 售后服务要求 |
| 6.1 | 厂家在投标地设有售后服务机构，臭氧发生器保修5000小时. |
| 6.2 | 定期巡检。 |